苏丹黑B染色试剂盒(细胞专用)

货号：

| FS14036-3×20ml |  |
| --- | --- |

保存：室温，避光保存，有效期6个月。

产品组成：

试剂(A):SBB固定液

试剂(B):SBB 染色工作液

B1:SBB染色液A

B2:SBB染色液B

等量混合B1和B2配制SBB染色工作液现配现用

试剂(C):瑞氏染色液

产品介绍：

脂质(Lipid)是中性脂肪、类脂及其衍生物的总称，其共同的物理特性是不溶于水，易溶于有机溶剂(如

乙醇、乙醚等)。人体的脂肪主要有两种：1、储存脂肪，如中性脂肪，主要分布于皮下、肾、胰腺等部位。

2、结构脂肪，如类脂(磷脂、糖脂、胆固醇等),主要分布于细胞内。中性脂肪(Neutral fat)是由三分子脂肪 酸和一分子甘油组成的脂类，呈中性。中性脂肪染色经常采用苏丹、苏丹Ⅲ、苏丹IV、苏丹黑B、油红O法等。

苏丹黑B染色试剂盒(细胞专用)简称SBB染色溶液，其原理是苏丹黑B属于脂溶性染料，可溶解于细胞质内的含脂结构中，使脂肪、磷脂、胆固醇等脂类现棕黑或深黑色，并定位于细胞质。神经磷脂、脑磷脂等行苏丹黑B染色后，呈阳性反应；肾透明细胞癌、卵巢纤维瘤等行苏丹黑B染色后，呈阴性反应。

操作步骤：(仅供参考)

1. 制备新鲜骨髓、血液涂片，晾干后入SBB固定液固定10～15min。

2. 取出涂片，用蒸馏水洗5-10s去除固定液后稍晾干。

3. 入新配制好的SBB染色工作液，室温(20～25℃)浸染60min。

4. 70%乙醇洗去多余染液，蒸馏水浸洗1min。

5. 瑞氏染色液染色20～30min。

6. 蒸馏水快速洗去多余染液，然后晾干，镜检。

染色结果：

| 中性脂肪 | 棕黑色或深黑色颗粒 |
| --- | --- |
| 细胞核 | 紫红色 |

粒细胞系除早期原粒细胞阴性外，分化好的原粒细胞在以下阶段随细胞成熟而阳性反应增强，衰老中 性粒细胞反应程度减弱，单核细胞系弱阳性，淋巴细胞系为阴性。浆细胞及巨核细胞均为阴性。嗜酸性粒 细胞和 Auer小体呈强阳性反应。

阴性对照：取相同样本入乙醚、氯仿、丙酮等量混合液，溶解一般脂肪，然后用预冷丙酮溶解磷脂，再进 行SBB染色，结果呈阴性反应。

注意事项：

1. 标本不宜采用含有乙醇的固定液。

2. 苏丹染料容易褪色，应密闭保存。

3. 应防止染料发生沉淀，可置于血平皿内，两端放置小竹签，血膜向下架空染色。

4. 神经磷脂、脑磷脂SBB染色呈阳性，有利于对类脂质沉积病的诊断。

5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。