# 血钙浓度检测试剂盒说明书

可见分光光度法

注意：本产品试剂有所变动，请注意并严格按照该说明书操作。

货号：FB9643

规格：50 T/48S

产品组成：使用前请认真核对试剂体积与瓶内体积是否一致，有疑问请及时联系索莱宝工作人员。

| 试剂名称 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 试剂一 | 液体10mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 试剂二 | 液体10mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 试剂三 | 自备试剂 | - |
| 标准液 | 液体1mL×1支 | 2-8℃保存 |

溶液的配制：

1、试剂三：自备试剂，大约需要30mL。根据样本量，现用现配。将9mL 无水甲醇和1mL 丙酮混合(共10mL, 25T),   常温保存保存1周；试剂盒内提供一个30mL 棕色空瓶，仅做分装使用，请自行标注试剂名称。

2、 标准液2μmol/mL     CaCl₂溶液，临用前用蒸馏水进行10倍稀释得到0.2   μmol/mL 标准溶液，即吸取 50μL 标准溶液和450 μL 蒸馏水混合。

产品说明：

血钙几乎全部存在于血浆中，所以血钙主要指血浆钙。血浆钙有离子钙和结合钙两种形式，其中只有离子钙 直接起生理作用，它与结合钙处于动态平衡，并受血液pH的影响。血钙水平与多种重要的生理功能相关，过高或 过低都会影响正常生理功能。本试剂盒用于检测血液中游离钙浓度。

在强碱溶液中游离钙与GBHA 反应生成红色钙-GBHA复合物，在520nm 有吸收峰；通过测定520nm 吸光度，计 算游离钙浓度。

技术指标：

最低检出限：0.011 μmol/mL

线性范围：0.025-1 μmol/mL

注意：实验之前建议选择2-3个预期差异大的样本做预实验。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计、可调式移液枪、1mL玻璃比色皿、无水甲醇(>98%,AR) 、 丙酮(>98%,AR)  和蒸馏 水。

操作步骤：

一、测定步骤

1、分光光度计预热30min以上，调节波长到520nm,  蒸馏水调零。

2、加样表：

| 名称(μL) | 空白管 | 标准管 | 测定管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血浆 | - | - | 50 |
| 蒸馏水 | 50 | - | - |
| 标准液 |  | 50 | 一 |
| 试剂一 | 200 | 200 | 200 |
| 试剂二 | 200 | 200 | 200 |
| 试剂三 | 400 | 400 | 400 |

混匀；静置5min后于520nm测定吸光度A,  记为A 测定管、A 空白管、A 标准管。(标准管和空白管只需 做1-2次)

二、血钙浓度计算

血钙含量(μmol/dL)=[C 标准液×(A测定管-A空白管)+(A标准管-A空白管)]×100

=20×(A测定管-A空白管)÷(A标准管-A空白管)

C标准液：0.2μmol/mL;100:     单位换算系数，1dL=100mL。

注意事项：

1 、宜早晨空腹采血，并且采血后应该尽快完成测定；

2、尽量在10min内完成测定；

3 、 因反应完成后需尽快测定，建议每批次测定5-10个样本；

4 、如果样本吸光值大于1,建议将样本用蒸馏水稀释后进行测定。

实验实例：

1、取小鼠血浆按照测定步骤操作，测得计算A测定管=0.608,A空白管=0.112,A标准管=0.316,计算含量得：

血钙含量(μmol/dL)=20×(A测定管-A空白管)÷(A标准管-A空白管)=48.63μmol/dL。